附件1

材料科学与工程学院新学科楼257、259实验室实验设备采购技术要求（附货物清单）

1、中央实验台

- 底柜

柜体：采用1.0 mm全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.0 mm。柜体底部安装地脚,表面处理后经环氧树脂粉沫喷涂固化。

▲柜体性能要求

- 依据GB/T 10357.1-2013检测，水平静载荷试验≥600N，试验次数≥10次；垂直静载荷试验，主桌面≥2000N，试验次数≥10 次；持续垂直静载荷≥1.2Kg/dm2 试验时间≥24h；搁板弯曲试验，载荷≥1.0Kg/dm2，试验时间≥24h，加载时：搁板挠度≦跨距/200，卸载后，搁板挠度≦跨距/1000；搁板稳定性试验：水平力≧搁板重量的 50%时，空载搁板应安全不脱落；垂直力 100N 时，空载搁板不应倾翻；搁板支撑件强度试验：载荷≥1.0Kg/dm2，冲击能≥1.6Nm，试验次数≥10 次，位移≦3.0mm；底柜搁板挠度检测：加载负荷≥90 公斤，试验后变形量不超过 3mm/m，需提供经过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的根据GB/T 10357.1-2013检测的检测报告复印件加盖公章。

- 依据 GB/T 10357.5-2011 规定进行检测，拉门强度试验：质量≥30Kg，试验次数≥10次；拉门水平静载荷试验，拉力≥80N，试验次数≥10次；拉门猛开试验：质量≥3.0Kg，试验次数≥10次；拉门猛关试验：质量≥3.0Kg，试验次数≥10次；拉门耐久性试验：质量≥2.0Kg，循环≥50000次，速率≥6次/min；抽屉猛关试验：质量≥5Kg，速度≥1.3m/s,质量≥35Kg，速度≥1.0m/s，需提供经过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的根据GB/T 10357.5-2011检测的检测报告复印件加盖公章。

- 依据GB24820-2009规定进行检测，不小于24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到9级，需提供经过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的根据GB24820-2009检测的检测报告复印件加盖公章。

▲柜体环保要求

依据HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，柜体喷涂检验：其中铅、汞、硒、 锑、砷重金属物检测结果应为未检出，需提供经过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具根据HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准检测的报告复印件加盖公章。

- 台面

采用20 mm厚一体实芯斑点灰色胚体实验室专用陶瓷台面，台面技术参数满足以下所有指标：

- 质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构的独立慧鉴产品认证文件，产品规格包括：平板陶瓷板，止滑平板陶瓷板，碟型陶瓷板，沥水碟型陶瓷板。

- 稳定的耐酸碱腐蚀性：须提供同一检测出具的连续2年SEFA8测试项目为“耐化学试剂测试”的检测报告,参照SEFA 8台面检测标准，检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级无可见变化的不少于48项。

- 吸水率：参照T/CIQA 10-2020标准,检测结果符合：平均值≤0.02%,提供相关检测报告。

- 高关注物质（SVHC）检测:检测结果符合≤0.1%（W/W）,检测SVHC物质种类不少于247种，其中包括：十二甲基五硅氧烷，三聚氰胺，铃兰醛及其立体异构体，芘（PYR），屈（CHR），苯井（a） 芘，乙二醇二乙醚，联氨。

- 承载性能：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果符合：750 kg保压648 h,样品无破坏。

- 水槽台台面

水槽台要求采用带防滑沥水槽的碟型陶瓷台面，参照T/CIQA 10-2020标准，提供检测机构出具的沥水测定检测报告，检测结果符合：沥水槽的深度向水槽开孔位置逐渐加深、宽度向水槽开孔位置逐渐加宽，沥水槽位置的釉面和无沥水槽位置的釉面一致，未经二次破坏。

- 五金及配件

- 抽屉导轨：采用符合本项目抽屉荷重要求的厚1.5mm(及以上)钢制高承载导轨，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理；

- ▲抽屉/门板把手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作。，不锈钢拉手需满足40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.05mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤1mm/a；10%盐酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.8mm/a，需提供第三方检测机构出具的关于实验室钢制柜体不锈钢门把手满足腐蚀性能测试的检测报告复印件加盖公章。

- ▲合页：采用符合本项目门板荷重要求的厚1.5mm(及以上)的编号304(及以上)不锈钢材质合页，不锈钢合页需满足40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.08mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a；30%过氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a，需提供第三方检测机构出具的关于实验室钢制柜体不锈钢合页满足腐蚀性能测试的检测报告复印件加盖公章。

- 结构工艺要求

- 框架：采用40*60*1.2mm厚H型方钢。

- 框架单元均须为完整独立的落地式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用。

- 框架高度(依据设备清单及相关说明所示配置)。

- 落地框架式实验台用，含调整脚及台面厚度：为850 mm(±3%)。

- 底柜

- 底柜：采用≥1.0 mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

- 柜体深度：为550 mm(±3%)。

- 柜体高度(依据设备清单及相关说明所示配置)。

- 柜体顶部为全封闭式，可于其上置放物品增加使用弹性。

- 柜体正面须为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框等都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均须打磨平整以保持为连续的平滑表面。

- 所有柜体的结构设计强度需确保稳固不倾倒。

- 所有宽度700 mm(及以上)柜体均采用双抽双开门款式，柜体两片门间不得有垂直支柱阻挡。

- 柜体内有层板上下调节孔，层板宽度与柜体内宽度相当，两侧间隙各不得超过3 mm。

- 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

- 门板

- 门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料。

- 门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞。

- 门板能开关顺畅达180度。

- 实验边台要求参照中央实验台章节说明。

- 双面钢玻试剂架、单面钢玻试剂架

- 试剂架立柱

- 采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板。

- 钢材基本厚度须达到或优于1.2 mm。

- 试剂架层板

- 钢制托臂：400/250×900 mm菱形立柱，两层钢玻，层板采用钢板及5 mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，立柱采用1.2 mm厚宝钢产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气考克，操作方便 。层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

- 层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须加设有编号304(及以上)不锈钢材质制作的护栏。护栏须具有适当支撑，横跨间不得有下垂变形情况。

- 吊柜

吊柜上部分为底板双层结构，内配活动层板；采用优质冷轧钢板，经全数控钣金生产线加工成型，表面采用环氧树脂喷涂。

- 万向抽气罩

- 主管铝合金材质，管道直径75 mm，罩口直径：375 mm。

- 顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用。

- 罩口：拱型/杯型。

- 固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形。

- 现场排风管道配合提供一安装接口以供连接万向抽气罩固定基座排风接口，接口管径约Ф100~110 mm。

- 通风型试剂柜

- 柜体：采用1.0 mm一级冷轧钢板,金属表面经过磷化处理，再经阿克苏诺贝尔环氧树脂静电喷涂,涂层厚度为≥75 μm，最后经高温烘烤制作而成，达到防腐要求。

- 金属合页,门板开启后承重>50 kg。弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

- 外观柜门：上层为5 mm钢化玻璃，视窗效果，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。

- 下柜一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，安全、实用。

- 层板为优质冷轧钢门板，抗压强度佳,边缘光滑，不伤手。(器皿柜隔板为带孔活动,层板304不锈钢)。

- 拉手：采用不锈钢拉手或铝合金拉手。

- 地脚：采用实验室专用活动地脚，可适于不同的地面环境。高度可调30-50 mm，方便实用。

- 其他辅助配件

- PP水槽（中号）：采用优质PP材质水盆。耐强酸碱，抑菌、易清洁，耐腐蚀，耐有机溶剂，耐150度以下高温。

- 三口化验水龙头：陶瓷阀芯，PP旋钮。

- 滴水架：采用高密度PP材质。

- 台式洗眼器：出水口为防尘胶盖；手按制动式按钮。

- 功能柱：采用优质冷轧钢板，经全数控钣金生产线加工成型；表面采用环氧树脂喷涂；内部可以走水电气，可根据需要隔离分开，面板可打开，以便检修。

- 通风柜

窄边，规格尺寸：

- 主体支撑采用全钢材料，厚度≥1.2mm，内腔为抗腐蚀内衬材料，台面下方内部空间可布置公用设备管道、配件等。

- 为方便后期产品维修维护便捷，产品上面板具备可快速拆卸结构，方便检修维护等。

- 所有金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥50μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

- 喷涂后的金属表面呈高亮光效果，密度高，具有更优秀的防腐蚀能力。

- 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

- 喷涂后的金属表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能：提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章。

- 附着力试验：试验方法参照ASTM D3359-02，划两组间隔1.6mm的平行线，各六条，两组相互垂直，形成25个方格。覆盖一层胶并快速地撕离胶带无掉漆。

- 湿度试验：试样45度角放置，热水冲淋漆面5分钟后漆面无明显变化。试样浸没在水中并保持100小时无明显变化。

- 硬度试验：试验方法ASTM D3363-05，漆膜硬度应在4H铅笔硬度或以上。

- 盐雾试验：试验控制依据标准EN ISO 9227：2017，试验时间200小时无明显变化。

- 磨性能试验：测试方法ASTM D4060-14，质量损失≤5.5mg。

- 防潮性能试验：试样放置在100华氏度、饱和湿度的环境中1000小时，无明显变化。

- 化学试剂痕迹试验：参照SEFA 8M-2016标准的中要求，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

- 所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

- ▲台式排风柜性能技术要求

符合ASHRAE 110-2016标准（提供第三方检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章）。

AM检测报告必须至少包含以下测试项目，并满足要求的技术指标：

- 平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%。

- 可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸。

- 可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸。

- 示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。

- 视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。

- 周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。

注：排风柜如配置有自动门系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试。

- 排风柜前立柱宽度必须≤85mm，以提供内部更大的使用操作空间，内衬板为≥5mm 厚抗倍特板，耐腐蚀板材。

- 导流板通过防腐塑料材质固定座固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。

- 顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明装置有塑料面板与柜内空间隔开，平均照度不应小于800lx（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章）。

- 调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，移门垂直开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。

- 调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。

- 排风柜内腔顶部设计有泄压口，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担舱内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。

- 排风柜调节门滑槽须使用防腐蚀的塑料滑槽，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。

- 1平衡系统使用同步带传动结构，采用进口品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀，拉伸强度N/mm≥160，齿体剪切强度N/mm≥50（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章）。

- 平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。

- 调节门配置防坠落功能，即同步带突然断裂，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章）。

- 调节门同时配置防滴落功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会直接滴落到调节门下面，液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一端流出滴落到工作台面上（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章）。

- 气翼（下导流翼）结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon 涂层，可抵抗强酸强碱，表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能：提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章。

- 热水试验：试样45度角放置，热水冲淋漆面5分钟后漆面无可见的热水影响。

- 冲击试验：直径约 50.8mm的球从 304.8mm高度跌落到水平漆面上，漆面无裂纹或龟裂。

- 油漆附着力：试验方法ASTM D3359-02，划两组间隔2mm的平行线，各六条，两组相互垂直，形成25个方格。覆盖一层胶并快速地撕离胶带，等级4B或以上（95%或以上网格面积应表现为漆膜完整）。

- 油漆硬度：试验方法ASTM D3363-05，漆膜应能承受 4H 铅笔摩擦没有穿透到基材且未形成完整的回路。

- 化学试剂痕迹试验：参照SEFA 8M-2016标准的中要求，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于1个。

- 集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

- 电气设施安装在排风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4 个防尘插座，220V，10A，方便设备使用。

- 电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电器线路的过渡和保护线路安全的作用。

- 排风柜立柱向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱边缘提供向内的稳定气流，气流分布均匀，提高排风柜安全性能和抗干扰性能，辅助气流系统的启停可接入排风柜配套的变风量控制系统，联动开关。

- 前框两侧立柱可以安装VAV系统的控制面板，控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，不得外漏螺丝安装，整体美观性强。

- 底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台排风柜配置两只双开门款式底柜单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风；

- 排风柜阻力应小于50Pa（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章）。

- 台面: 陶瓷台面，采用25 mm厚一体实芯斑点灰色胚体实验室专用碟型陶瓷台面，台面技术参数满足以下所有指标：

- 质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构的独立慧鉴产品认证文件，产品规格包括：平板陶瓷板，止滑平板陶瓷板，碟型陶瓷板，沥水碟型陶瓷板。

- 稳定的耐酸碱腐蚀性：须提供同一检测出具的连续2年SEFA8测试项目为“耐化学试剂测试”的检测报告,参照SEFA 8台面检测标准，检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级无可见变化的不少于48项。

- 为确保碟型台面一体成型（非后期黏贴）阻水边阻水效果，提供碟型凹面区域储水量测量结果水容量为不低于5 L/m2的检测报告。

- 高关注物质（SVHC）检测:检测结果符合≤0.1%（W/W）,检测SVHC物质种类不少于247种，其中包括：十二甲基五硅氧烷，三聚氰胺，铃兰醛及其立体异构体，芘（PYR），屈（CHR），苯并（a）芘，乙二醇二乙醚，联氨。

9、实验室配套电气技术要求

1）本文件用于南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼257、259实验室实验设备采购项目配套电气系统的技术要求和相关规定。

2）工程采用的技术规范、规程

遵循包括而不局限于下面列出的规范和法规，国家标准必须严格遵守，图纸和技术规定都应遵循国家标准。

3）项目范围

南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼257、259实验室实验设备采购项目电气系统工程范围如下：

具体使用实验室区域的墙面插座、通风橱配电以及实验台配电。

4）产品技术要求

- 电缆及导线

电缆应遵循国家标准。

普通插座、实验家具回路选用WDZ-BYJ型导线。

- 电气插座

根据不同的位置及用途，满足国家配置要求，并满足使用需求。

5）安装技术要求

- 线管，电线及其所有辅助安装材料的供货和安装。

- 所有现场预留电气盘柜内断路器及安装。

- 实验室内相关区域插座的供货和安装。

- 所有电气设备的标签，铭牌。

- 所有电气设备的开车调试。

- 协助其他专业承包商进行开车调试工作。

- 所有安装需要的工机具。

- 现场设备补漆工作（如需，需和原来设备漆号颜色一致）。

- 安装结束后和每周项目安装现场整洁打扫工作。

10、实验室配套给水技术要求

1）给水管材

（1）室内给水管采用PP-R给水管安装（热熔连接）。

（2）给水管道均采用上行下给式敷设。

2）排水系统

排水点位已预留到位，水槽、通风柜等排水管对接现场排水管，考虑管道敷设及机电设备安装对接。

- 实验室配套气路系统要求

1）气路系统

- 气体纯度描述

高纯氮（GN2）：纯度大于99.995%。

- 供气方式

（1）氮气采用单瓶供气，钢瓶容积为40L。

（2）管材及阀件选用

所有的管道及管配件选用316L BA材质。以上气体系统管道及管件选用：小于等于1"的参考ASTM A269管道标准。阀门 选用专用气体球阀。

2）气体管路产品技术要求

管路：统一BA级 316L BA气体管路，光亮退火成型不锈钢管。

管道的内表面处理值要小于等于0.7 um；管道的标准:1/4”-3/8”壁厚0.89 mm，厚度不得减小。

12、实验室配套暖通系统技术要求

排风立管及楼顶风管、风机、废气处理均不在本次招标范围内，室内末端设备对接口需跟风管连接。参考《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017。

- 实验室室内PP排风管均采用阻燃PP（耐酸碱）板材制作。

- 风管口径能满足实验室设备连接需求。

- 风管安装不应出现直角弯头、直角三通等，风管加工应遵循GB50243-2016的相关规定，同时尽可能减少风管口径变化情况发生。

- 风管壁厚度能保证风管成型后的管壁强度，不出现风机工作时风管变形情况。

- 风管连接处确保长久密封性，不出现漏风。风管与风机之间采用软性PP材料连接。

- 风管内壁光滑，外形美观，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固I字钢来支撑风管。

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 1.尺寸：1500*900*2400 mm 2.排风柜主体支撑采用全钢材料，厚度≥1.2mm，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。 3.排风柜设计面风速0.3m/s±10%，符合ASHRAE 110-2016标准。 4.工作台面：采用25mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型 5.内衬板/导流板为抗倍特板 6.排风柜操作台面安装LED灯，平均照度不应小于500lx； 7.调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，开启拉门的力量不应大于23N； 8.安装有漏电保护装置，4 个220V、10A防尘插座 9.含一套遥控水阀、气体考克和水杯各1套 10.含柜体与风阀连接安装、电气安装及含给排水系统连接 | 组 | 2.0 |
| 2 | 通风型试剂柜 | 900*450*1900mm， 柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂 门板：柜门为玻璃双开，配置为全钢或全钢加玻璃门两者的组合层板：含四层可拆卸钢制活动层； 含304#不锈钢合页、304#不锈钢拉手； 带抽气口，含风管及变径 | 个 | 2.0 |
| 3 | 中央实验台 | 1.尺寸：4250*1600*850 mm； 2.全钢落地柜 3.台面：采用20mm(水槽部位25mm)厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型； 4.柜体：固定式，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观；合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。 5.含PP中水槽2个、三口龙头2个、滴水架1个、桌上型洗眼器1个； 6.含试剂架24个电源插座及电气接线系统；含下水连接。 7.下柜含灭火器放置柜 | 组 | 2.0 |
| 4 | 双面钢玻试剂架 | 3500*400*900 mm，钢制托臂：300×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏。层板采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂喷涂，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。含一根功能柱及24个插座 | 组 | 2.0 |
| 5 | 吊柜 | 1、规格：3500*600*600 mm 2.柜体采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 合页：不锈钢3段式合页。 | 组 | 2.0 |
| 6 | 万向抽气罩（含底座） | 1.长度3150mm； 2.铝合金主管材质，关节及集气罩采用高密度PP材质，三段式可360°旋转调节方向； 3.集气罩内内置气流调节阀，可手动调节外部阀门旋转，控制进入之气流量； 4.含连接部位风管连接，风管规格：φ160，长度3m 5.配万向底座 | 套 | 4.0 |
| 7 | 实验边台 | 1.尺寸：4650*750*850 mm； 2.全钢落地柜 3.台面：采用20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型； 4.柜体：固定式，一半满柜一半框架结构，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观；合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。满柜形式。 5.含4组电源插座及电气接线系统。 | 张 | 2.0 |
| 8 | 实验边台 | 1.尺寸：6950*750*850 mm； 2.全钢落地柜 3.台面：采用20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型； 4.柜体：固定式，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观；合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。满柜形式。 5.含电气接线系统。 | 张 | 2.0 |
| 9 | 单面钢玻试剂架 | 6950*250*900 mm，钢制托臂：250×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏。层板采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂喷涂，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。含20个插座 | 组 | 1.0 |
| 10 | 吊柜 | 1、规格：6950*300*600 mm 2.柜体采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 合页：不锈钢3段式合页。 | 组 | 1.0 |
| 11 | 单面钢玻试剂架 | 5350*250*900 mm，钢制托臂：250×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏。层板采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂喷涂，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。含20个插座 | 组 | 1.0 |
| 12 | 吊柜 | 1、规格：5350*300*600 mm 2.柜体采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 合页：不锈钢3段式合页。 | 组 | 1.0 |
| 13 | 实验边台 | 1.尺寸：3925*750*850 mm； 2.全钢落地柜 3.台面：采用20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型； 4.柜体：固定式，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观；合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。满柜形式。 5.含电气接线系统。 | 张 | 2.0 |
| 14 | 单面钢玻试剂架 | 3925*250*900 mm，钢制托臂：250×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏。层板采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂喷涂，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。含16个插座 | 组 | 1.0 |
| 15 | 单面钢玻试剂架 | 2900*250*900 mm，钢制托臂：250×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏。层板采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂喷涂，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。含8个插座 | 组 | 1.0 |
| 16 | 吊柜 | 1、规格：3925*300*600 mm 2.柜体采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 合页：不锈钢3段式合页。 | 组 | 1.0 |
| 17 | 吊柜 | 1、规格：2900*300*600 mm 2.柜体采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 合页：不锈钢3段式合页。 | 组 | 1.0 |
| 18 | 气路系统 | 钢瓶架；不锈钢材质，带放倒链 钢瓶接头：G5/8接头，跟进气体进行配置不同的接口，要求耐压：300bar,材质：316 高压软管：工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316L 长度;1M NPT转接头；材质316L-1/4" 级别：BA 单侧供气系统：进口最大压力3000psi，出口压力150psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F）,cv0.08，外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~74℃，进气膜片阀 球阀：进出气1/4"卡套耐压：1000PSI Tube 1/4" 不锈钢管道；材质316L 级别：BA 耐压：3000PSI 终端转接；材质316 级别：BA 辅材；C型钢，吊杆，支架，螺丝，螺栓等辅料 | 套 | 2.0 |
| 19 | 防火安全柜 | 4加仑，黄色 | 个 | 2.0 |