| 南京邮电大学118-1实验室设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 实验边台(5000Lx750Dx850H) | 米 | 5 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，含双层钢玻试剂架5000*250*900mm |
| 2 | 中央台(6000Wx1500Dx850H) | 套 | 2 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，含双层钢玻试剂架5250*450*900密码双面全钢吊柜5250*600*600mm水槽龙头滴水架洗眼器 |
| 3 | 实验边台(3000Lx750Dx850H) | 套 | 1 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，含双层钢玻试剂架3000*250*900全钢吊柜3000*300*600mm |
| 4 | 气瓶柜 (900Wx450Dx1800H) | 套 | 1 | 全钢结构，带泄漏报警装置 |
| 5 | 气体管路系统 | 套 | 1 | 气瓶柜通至通风柜及各个用气点 |
| 6 | 双层烘箱台 (990Wx750Dx1100H) | 套 | 4 | 钢支架结构，18mm厚大理石台面，边缘加厚 |
| 7 | 变频控制系统 | 套 | 1 | CAV智能芯片控制模块，变频器，电器元件，液晶控制面板，线路系统 |
| 8 | 排风管道系统 | 套 | 1 | 一楼到楼顶外墙主管道含支架弯头直接法兰电动及手动风阀等配件， |

- 实验室配套专用设备及相关配套技术要求

1、中央实验台（核心产品）规格尺寸详见清单：

（1）材料要求

1.1 全钢落地柜

1）水槽台：材料要求参照全钢落地柜章节说明；

2）底柜：

柜体：采用1.0mm全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.0mm。柜体底部安装地脚,表面处理后经环氧树脂粉沫喷涂固化。

（2）台面：

台面选用≥12.7mm厚实芯理化板，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

▲通过“第三方检测机构”检测，参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试。

1、1、硫酸（98%）；2、硝酸（65%）；3、甲酸（90%）；4、乙酸(98%)；5、盐酸(37%)；6、磷酸(85%)；7、铬酸(60%)；8、甲醛(37%)；9、30%过氧化氢；10、28%氨水；11、饱和硫化钠；检验结果均为：无明显变化；分级结果：5级

2、▲环保性能：台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB /T 39600-2021)Enf级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值为0.006mg/M3。

3、物理性能：按照 GB/T 7911-2024的标准及相关的检测方法进行不少于11项检测，结果为：耐磨性能大于等于3;耐水蒸汽（光泽5无变化，其它5无变化）;耐湿热（外观光泽及其它为5，无变化）;耐龟裂（5，无裂纹）;耐划痕（5.0N，未见划痕）;耐大球冲击（结果为5）;静曲强度（154MPa);拉伸强度（102MPa);耐光色牢度（5级灰度卡等级）;耐沸水（质量增加率为0.5%，厚度增加率为0.4%，装饰面质量，侧面质量无变化）。

4、抗病毒性能：根据ISO 21702：2019对H1N1进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.95%。

5、抗菌性能：由CNAS检测部门出具的抗菌性能测试报告,经ISO22196：2011标准测试， 报告中测试项目至少包含有：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值达到3.4，金黄色葡萄球菌抗菌活性值达到3.4，大肠杆菌抗菌活性值达到3.4，白色念珠菌抗菌活性值达到3.4，所以抗菌性均超过99.9%。

6、重金属：可溶性铅0.3mg/kg,可溶性镉0.1mg/kg,可溶性铬0.1mg/kg,可溶性汞未检出。

7、具有FSC认证；具有Greenlable认证；具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书。

（3）五金及配件：

抽屉导轨：采用符合本项目抽屉荷重要求的厚1.5mm(及以上)钢制高承载导轨，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理；

抽屉/门板把手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作。

合页：采用符合本项目门板荷重要求的厚1.5mm(及以上)的编号304(及以上)不锈钢材质合页。

（4）结构工艺要求

1）框架：

- 框架单元均须为完整独立的落地式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用；

- 框架高度(依据设备清单及相关说明所示配置)：

- 落地框架式实验台用，含调整脚及台面厚度：为850mm(±3%)；

- 落地式水槽台(含调整脚及台面厚度)：与所配套的落地框架式实验台/仪器台相同。

2）水槽台：结构工艺要求参照全钢落地实验台章节说明；

3）底柜：

- 底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

- 柜体深度：为550mm(±3%)；

- 柜体高度(依据设备清单及相关说明所示配置)：

- 柜体顶部为全封闭式，可于其上置放物品增加使用弹性；

- 柜体正面须为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框等都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均须打磨平整以保持为连续的平滑表面；

- 所有柜体的结构设计强度需确保稳固不倾倒；

- 所有宽度700mm(及以上)柜体均采用双抽双开门款式，柜体两片门间不得有垂直支柱阻挡；

- 柜体内有层板上下调节孔，层板宽度与柜体内宽度相当，两侧间隙各不得超过3mm；

- 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

4）门板：

- 门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；

- 门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；

- 门板能开关顺畅达180度。

- 实验边台 规格尺寸详见清单

材料要求参照中央实验台章节说明。

- 钢玻试剂架：

- 试剂架立柱：

- 采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板；

- 钢材基本厚度须达到或优于1.2mm。

- 试剂架层板：

- 钢制托臂：100*50×900mm方形立柱，两层钢玻，层板采用10mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，立柱采用1.2mm厚宝钢产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气考克，操作方便 。层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

- 层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须加设有编号304(及以上)不锈钢材质制作的护栏。护栏须具有适当支撑，横跨间不得有下垂变形情况。

- 吊柜：

吊柜上部分为底板双层结构，内配活动层板；采用优质冷轧钢板，经全数控钣金生产线加工成型，表面采用环氧树脂喷涂。

5、气瓶柜：

（1）外侧柜体：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接 焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理 磨一系列复杂工艺精致而成 作防锈处理，再静电粉沫 喷涂 EPOXY 防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理 其喷涂 EPOXY 防护层附着力经落物 耐酸碱耐腐蚀表面处理， 撞击试验测试合格,牢固可靠 牢固可靠,防腐、阻燃、防爆。

（2）产品结构为组合式紧固 紧固件装配结构；

（3）内置双不锈钢卡圈（ （套锁式）以固定气瓶，内设 排风口， 便于泄漏的气体排出 整体外形设计美观大方； 配有燃气泄漏报警装置, 适合各种气体气瓶的存放。

6、其他辅助配件

1）实验室三口龙头

三口水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26*1.2mm，臂管直径≥Φ22*1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19*1.0mm，固定底座直径≥55mm。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。

1.1符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 和GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准》标准检验。

实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。

1.2实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。（需提供CNAS或CMA国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）。

1.3提供水龙头CQC中国节水认证证书。

1.4提供水龙头中国绿色建材产品认证证书

2）实验室水槽

产品参数

2.1水槽尺寸：长*宽*高 550mm*450mm*310m，选用3.5~5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，带有导流线保证槽内不存水。

2.2水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽≥310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，容尽不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。

2.3耐液体化学试剂：饱和氢氧化钙、饱和氯化钠、饱和硫化钠、饱和氯化锌、10%氯化镁、10%氯化铁、5%氯化钠、饱和硝酸银，分别浸泡48h，表面未见变化。（需提供国家认可的第三方权威机构出具的检验报告）。

2.4下水管符合GB/T24128-2018，试验菌种：黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、长枝木霉、绳裝青霉。防霉等级为0级。需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。

2.5水槽用橡胶密封圈耐低温测试

依据GB/T 7759.1在-10℃经过24h测试，检测压缩永久变形，要求

形变不超过20%，符合要求。提供第三方检测机构出具的检验报告。

3）PP滴水架

选用高品质PS材质，款式新颖，欧式风格，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。

可拆卸式滴水架为72个插孔位，配备两种不同功能的滴水棒80根，标准滴水棒60根（直径15mm）和细小滴水棒20根（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿。

欧式滴水架依据GB 8410-2006标准，通过阻燃检测，结果为D-33mm/min。

依据GB/T 1040.2-2006标准，通过拉伸强度检测，结果为≥22.6MPa。

依据 GB/T 1040.2-2006标准，通过断裂伸长率检测，结果为≥420%。

滴水架依据GB/T 6040-2019ATR标准，对滴水架原料测试，检测结果材质为聚苯乙烯（PS）。（需提供CNAS国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）。

4）台式单口洗眼器

4.1涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射

洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，去除水中杂质，出水经缓压处理呈泡沫柱状，均匀柔和,避免水束冲伤眼睛

防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开

开关：采用杠杆结构（水流锁定开关）铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便

4.2盐雾试验按GB/T 10125的规定进行48h 乙酸盐雾试验，表面质量不应低于GB/T 6461-2002中10级的要求。

4.3洗眼器用橡胶密封圈耐低温试验

依据GB/T 7759.1在-10℃经过24h测试，检测压缩永久变形，形变不超过20%，符合要求。提供第三方检测机构出具的检验报告

4.4洗眼器用橡胶密封圈耐高温试验

依据GB/T 7759.1在70℃经过24h测试，检测压缩永久变形，要求形变不超过56%，提供第三方检测机构出具的检验报告。

- 实验室暖通系统技术要求

- 通排风系统设计及安装标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》    GB50736-2012

《建筑设计防火规范（2018版）》            GB50016-2014

《公共建筑节能设计标准》                  GB50189-2015

《科研建筑设计标准》                      JGJ91-2019

《实验室变风量排风柜》                    JG/T-222-2007

《通风与空调工程施工质量验收规范》        GB 50243-2016

《室内空气质量标准》                      GB/T18883-2022

依据设计施工图纸和技术要求，本工程项目的材料、设备和安装必须达到图纸设计单位和规范、标准的要求，都应遵照国家及有关部门现行规范和有关的技术规范执行，若国家及有关部门对规范重新修订时，以现行规范为准。无规范和标准时，以设计单位提出经业主同意的标准执行。

- 总体性能及技术要求

- 实验室通风系统技术要求

本项目根据实际情况，排风柜采用CAV定风量控制方式，房间送风采用自然补风方式。

确保排风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制。排风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域和空气新风区。

为实验室提供安全的工作环境，并满足一定的舒适性要求。在满足安全性的同时，最大限度节约能耗。

- 通风系统材料及安装技术要求

- ▲常规实验室PP排风管均采用阻燃PP（耐酸碱）板材制作，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。参考《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017 。

- 风管口径能满足实验室设备连接需求。

- 风管安装不应出现直角弯头、直角三通等，风管加工应遵循GB50243-2016的相关规定，同时尽可能减少风管口径变化情况发生。

- 风管壁厚度能保证风管成型后的管壁强度，不出现风机工作时风管变形情况。

- 风管连接处确保长久密封性，不出现漏风。风管与风机之间采用软性PP材料连接。

- 风管内壁光滑，外形美观，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固I字钢来支撑风管。

阀门：手动调节阀、电动密闭阀采用耐腐蚀的PP塑料精密制造而成，阀体带工程塑料轴杆，转动角度0-90º，模块化设计，互换性良好，标准批量生产；直插承接口连接，密封性好，安装方便。